## Slide 1: МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ГАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ГАЗА
Жук Дмитрий Николаевич
Ведущий инженер производственного отдела метрологического обеспечения
Тел. газ. (780) 37 984, е-mail: dmitrij.zhuk@btg.by

## Slide 2
Средства измерений количества газа
Для измерений количества газа на коммерческих узлах ГРС и ГИС ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» используются следующие счетчики газа:

## Slide 3
Преимущества ультразвукового метода измерений
Динамика изменения количества УЗПР на ГРС и ГИС ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Количество УЗПР, шт. | 3 | 11 | 30 | 37 | 43 | 55

## Slide 4
О применении ультразвукового метода измерений

## Slide 5
О применении ультразвукового метода измерений

## Slide 6
Преимущества ультразвукового метода измерений
Ультразвуковые счетчики газа имеют следующие преимущества по сравнению с методом переменного перепада давления:
динамический диапазон ультразвуковых счетчиков газа на порядок больше, чем у сужающих устройств (отношение минимального расхода к максимальному не хуже 1/100 для ультразвуковых счетчиков и не более 1/10 для метода переменного перепада давления без замены диафрагмы);
ультразвуковые счетчики газа обладают существенно меньшей погрешностью по сравнению с методом перепада давления;
ультразвуковые счетчики газа менее чувствительны к загрязнениям измеряемой среды. Данные, приведенные в ISO/TR 12767, свидетельствуют о значительной зависимости результатов измерений при помощи метода переменного перепада давления от состояния сужающего устройства и измерительного трубопровода;
меньшие (по сравнению с сужающими устройствами) длины прямых участков упрощают компоновку узлов учета газа.

## Slide 7
Эффект от установки ультразвуковых счетчиков газа
на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
RMG USZ-08
УСБ DN300

## Slide 8
Эффект от установки ультразвуковых счетчиков газа
на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Анализ выявил занижение показаний «Суперфлоу-IIE» с УСБ по сравнению с УЗПР в среднем на 0,6%

## Slide 9
Эффект от установки ультразвуковых счетчиков газа
на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Chart: Дата
ГРС ТЭЦ-5

## Slide 10
Эффект от установки ультразвуковых счетчиков газа
на объектах c малыми и неравномерными расходами
до модернизации (УСБ)
после модернизации (УЗПР)

## Slide 11
Методы поверки УЗПР
Методы поверки ультразвуковых преобразователей
расхода газа
Беспроливной
(имитационный)
Проливной
(на рабочем давлении)
Проливной
(на атмосферном давлении)

## Slide 12
Беспроливной (имитационный) метод поверки УЗПР
Метод беспроливной (имитационной) поверки ограничивается подтверждением ряда метрологических характеристик УЗПР в статических условиях, при этом зачастую линейно-угловые измерения геометрических параметров УЗПР проводятся однократно при проведении первичной поверки (при выпуске из производства(, а воспроизведение ультразвуковым счетчиком расхода газа не проверяется вообще.
Основным риском при беспроливном (имитационном) методе поверки является возможная неустранимая ошибка при измерении геометрических параметров расходомера либо их изменение в условиях эксплуатации (загрязнение, коррозия внутренней поверхности и т.п.).
Влияние геометрических параметров УЗПР на результаты измерений может быть скомпенсировано только при проливном методе поверки.

## Slide 13
Беспроливной (имитационный) метод поверки УЗПР

## Slide 14
Требования нормативных документов по вопросам метрологического контроля УЗПР
СТО Газпром 5.37-2011 «Единые технические требования на оборудование узлов измерения расхода и количества природного газа, применяемых в ОАО «Газпром»
Примечание: класс А - узлы на ГИС; класс Б (I) - узлы на ГРС (большой производительности) - свыше 105 м3/ч.
В СТО Газпром 5.37-2011 отсутствуют рекомендации по выбору значения давления (диапазона давлений) среды при поверке (калибровке).
В ГОСТ 8.611-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода» отсутствуют требования к поверочной среде и давлениям при которых должна осуществляться поверка или калибровка ультразвуковых расходомеров.

## Slide 15
Требования нормативных документов по вопросам метрологического контроля УЗПР
СТО Газпром 5.72-2016 «Поверочная схема для средств измерений объемного и массового расхода газа»
Область применения
1.1 Настоящий стандарт распространяется на поверочную схему для средств измерений объемного и массового расходов газа и устанавливает:
- порядок передачи размеров единиц объемного расхода газа рабочим средствам измерений, применяемым при рабочих давлениях измеряемого газа до 1,2 МПа, с указанием рабочей среды, основных методов и средств поверки;
- порядок передачи размеров единиц объемного расхода газа рабочим средствам измерений, применяемым при рабочих давлениях измеряемого газа до 7,5 МПа, с указанием рабочей среды, основных методов и средств поверки;

## Slide 16
СТО Газпром 5.72-2016 Приложение А
Поверочная схема для средств измерений объемного расхода газа, применяемых при рабочих давлениях измеряемого газа до 1,2 МПа

## Slide 17
СТО Газпром 5.72-2016 Приложение Б
Поверочная схема для средств измерений объемного расхода газа, применяемых при рабочих давлениях измеряемого газа до 7,5 МПа

## Slide 18
СТО Газпром 5.72-2016 во взаимосвязи с
СТО Газпром 5.37-2011
5.2.2 … Поверку ультразвуковых расходомеров-счетчиков с пределами допускаемой относительной погрешности более 0,5 % и вихревых расходомеров-счетчиков с пределами допускаемой относительной погрешности более ±1,0 %, допускается проводить беспроливными (имитационными) методами, если такая возможность предусмотрена их методиками поверки.
СТО Газпром 5.37-2011 Единые технические требования на оборудование УИРГ

## Slide 19
Требования Госстандарта Республики Беларусь

## Slide 20
Требования Госстандарта Республики Беларусь

## Slide 21
Установки по поверке УЗПР
Название | Место нахождения | Рабочая среда | Давление среды, МПа | Относит. погрешность / неопределенность стенда, % | Диапазон расходов газа при рабочих условиях, м3/ч |  | Номинальные диаметры счетчиков, мм
 |  |  |  |  | Qмин | Qмакс | 
БелГИМ | Беларусь, г. Минск | воздух | атмосферное | 0,25 | 2,5 | 6 500 | 50 - 300
УРМЦ | Россия, с. Долгодеревенское | природный газ | 5,5 – 7,5 | 0,30 | 32 | 70 000 | 80 - 1000
Требуется строительство в ПАО «Газпром» установки, обеспечивающей поверку УЗПР природным газом при давлениях 2,0…5,0 МПа для возможности выполнения требований СТО Газпром 5.37-2011, СТО Газпром 5.72-2016 и национальных стандартов.

## Slide 22
Р Газпром 5.77-2018
С 01.08.2018 введены в действие рекомендации Р Газпром 5.77-2018 «Ультразвуковые преобразователи расхода газа. Организация и порядок проведения поверки в условиях эксплуатации последовательно установленных преобразователей расхода газа».
Данные рекомендации внедряют в ПАО «Газпром» новый метод поверки преобразователей расхода газа в условиях эксплуатации, основанный на статистической обработке показаний последовательно установленных преобразователей расхода газа без их демонтажа.

## Slide 23
Методы поверки УЗПР при реализации положений
Р Газпром 5.77-2016 во взаимосвязи с СТО Газпром 5.72-2016
Методы поверки УЗПР
(при наличии последовательно установленных преобразователей расхода газа)
Первичная поверка УЗПР
проливным методом
на атмосферном давлении
(при рабочем давлении в месте установки УЗПР
до 1,2 МПа)
Первичная поверка УЗПР
проливным методом
на рабочем давлении
(при рабочем давлении в месте установки УЗПР
до 7,5 МПа)
Периодическая поверка УЗПР в условиях эксплуатации без их демонтажа
(при наличии последовательно установленных преобразователей расхода газа )
Первичная поверка УЗПР беспроливным (имитационным) методом
УИРГ Б (III-IV),
B (II-IV), Г, Д

## Slide 24
Диагностика УЗПР в условиях эксплуатации
    Периодическая диагностика УЗПР сервисным ПО в условиях эксплуатации позволяет выявить негативные тенденции и предотвратить сбои в работе УЗПР.

## Slide 25
Диагностика УЗПР в условиях эксплуатации
    Для обеспечения оперативного и безопасного проведения диагностики необходимо:
    при проектировании УИРГ с УЗПР обеспечивать наличие вне взрывоопасной зоны отдельного разъема для подключения персонального компьютера к УЗПР с целью его настройки и диагностики в процессе эксплуатации;
    изготовителям УЗПР в сервисном ПО автоматизировать проведение диагностики с формированием «интуитивно-понятного» отчета.

## Slide 26
Документирование замены
электроакустических преобразователей
    Типовой неисправностью УЗПР в условиях эксплуатации является отказ электроакустических преобразователей.
    Проведение замены электроакустических преобразователей (ПЭА) фактически является ремонтом УЗПР и требует проведения внеочередной поверки.
    С целью обеспечения оперативной замены ПЭА без проведения внеочередной поверки изготовителям УЗПР необходимо указывать процедуру и критерии замены ПЭА в межповерочный интервал в методике поверки УЗПР.
    Это позволит официально проводить и документировать замену ПЭА в межповерочный интервал без демонтажа УЗПР с УИРГ и проведения внеочередной поверки, что, как следствие, уменьшит затраты на эксплуатацию УЗПР.

## Slide 27
Применение формирователей потока газа
Имеются факты влияния возмущений потока газа на результаты измерений ультразвуковых счетчиков газа даже при выполнении требований нормативной и эксплуатационной документации в части длин прямолинейных участков трубопровода до и после ультразвуковых счетчиков газа. Установка формирователя потока устраняет влияние возмущений.
В настоящее время ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» при реконструкции существующих и строительстве новых объектов предусматривает установку формирователей потока (перфорированных дисков) перед ультразвуковыми счетчиками газа, а также предусматривает технические решения по контролю перепада давления на устанавливаемых формирователях потока.

## Slide 28
Применение формирователей потока газа
Flowsic600 DN150
Flowsic600 DN150
USZ 08 DN150
USZ 08 DN150
УЗПР Flowsic600 – Основные
УЗПР USZ 08 - Дублирующие
Направление потока газа
Место установки формирователя потока
CPA 50E Type A – RF – FOE
При расходах газа 5000 – 10000 м3/ч
Относительная разность показаний между
основными и дублирующими УЗПР:
- до установки формирователя потока: 0,6 %
- после установки формирователя потока: 0,10 - 0,15 %

## Slide 29
Вопросы, возникшие при поверке/калибровке ультразвуковых счетчиков газа
Ориентировочная масса ультразвуковых счетчиков газа, кг:
DN, мм | Turbo Flow UFG-F | Вымпел-500 | USZ-08 | Flowsic600
100 | 112 | - | 90 | 60
150 | 150 | 180 | 140 | 120
200 | 215 | 270 | 260 | 190
300 | 435 | 400 | 530 | 420
В связи с большой массой ультразвуковых счетчиков газа и необходимостью их периодического демонтажа для проведения поверки/ремонта необходимо на стадии проектирования ГРС разрабатывать технические решения и определять перечень устройств и приспособлений для монтажа/демонтажа счетчиков в условиях эксплуатации с отражением этих вопросов в эксплуатационной документации.

## Slide 30
Заключение
Для организации работ по поверке УЗПР, эксплуатируемых при давлении свыше 1,2 МПа, в соответствии с требованиями СТО Газпром 5.72 и национального законодательства необходимо создание в ПАО «Газпром» установки для поверки УЗПР природным газом на давлении 2,0…5,0 МПа.
Изготовителям УЗПР при разработке/внесении изменений в методики поверки:
указывать процедуру и критерии замены электроакустических преобразователей УЗПР в межповерочный интервал;
учитывать положения Р Газпром 5.77-2018 с целью обеспечения продления межповерочных интервалов для последовательно установленных первичных преобразователей расхода газа на коммерческих узлах измерений ГИС/ГРС.
Изготовителям блочных ГРС на стадии проектирования разрабатывать технические решения и определять перечень устройств и приспособлений для монтажа/демонтажа УЗПР в условиях эксплуатации с отражением этих вопросов в эксплуатационной документации.

## Slide 31
Спасибо за внимание
Жук Дмитрий Николаевич
Ведущий инженер производственного отдела
метрологического обеспечения
Тел. газ. (780) 37 984, е-mail: dmitrij.zhuk@btg.by